## Slide 1: Современные технологии получения и хранения диагностических изображений в лучевой диагностике
1-ый конгресс Белорусского общества радиологов г. Минск, 25-26 октября 2018 г.

## Slide 2: Взрыв числа изображений во всем мире…
Chart: 
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Общая рентгенология | 10 | 12 | 12.2 | 13 | 13.4 | 14 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 15
КТ | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24
МРТ | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22
Маммография | 1 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3
Томосинтез (маммо) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Кардиология | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Эндоскопия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Дерматология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2
Операционное видео | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7
Патология | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | 20
Ob/Gyn | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
За последние10 лет число цифровых данных увеличилось в 4 раза
Notes: Рост количества и качества цифрового диагностического оборудования, появление новых видов исследований и технологий в медицине привели к взрывному росту количества диагностических изображений в мире. На диаграмме мы видим значительный рост КТ, МРТ исследований, исследований в маммографии и кардиологии, появление технологии томосинтеза в маммографии, цифровой эндоскопии, значительную долю обьема занимает операционное видео. Большое количество диагностических данных и современные цифровые алгоритмы их обработки позволяют изменить методики в Диагностике, Определении тактики и контроля процесса лечения и Управлении диагностическим и лечебным процессами. Здесь мы начинаем говорить о переходе к Электронному или Цифровому Здравоохранению.
Для эффективного использования этих данных необходимы системы, обеспечивающие хранение и управление диагностической информацией на всех уровнях от ОЛД до масштабов страны.

## Slide 3: Компоненты рабочего процесса. Получение медицинских изображений
Регистрация
Получение изображений
Архивирование
Диагностирование
Распространение
Статистика
Modality
Устройство формирования изображений
HIS / RIS
Modality
Демографические данные пациента
+ назначения
DICOM MWL
Notes: После регистрации пациента и создания назначения на проведение исследования в отделении лучевой диагностики выполняются исследования с использованием устройства формирования изображений – Modality. Демографические данные пациента могут вводиться вручную, в соответствии с правилом их ввода, определяемых в учреждении, или данные поступают автоматически из информационной системы ЛПУ через специальный сервер DICOM MWL

## Slide 4: Modality – устройство получения и формирования медицинских изображений
CR – Компьютерная рентгенография
DR – Цифровая рентгенография
MR – Магнитный резонанс
CT – Компьютерная томография
PT/NM – Ядерная медицина (PET, SPECT)
MG – Маммография
US – Ультразвук
XA – Ангиография
… другие устройства
Архив медицинских изображений
DICOM Store
Notes: Основные источники DICOM изображений

## Slide 5: Компоненты рабочего процесса. Архивирование медицинских изображений. PACS
Регистрация
Получение изображений
Архивирование
Диагностика
Статистика
Доступ к данным
PACS
Система архивирования и передачи изображений
Notes: Полученные изображения отсылаются далее в место их хранения – – центральный архив медицинских изображений – в систему PACS, для их диагностики

## Slide 6: PACS. Компоненты системы
Сеть отделения лучевой диагностики1Gbps
Сеть ЛПУ 100Mbps
Сервер PACS
Архив 2-го уровня
(NAS)
Диагностические рабочие станции
MR
CT
US
CR
DICOM
Просмотровые станции
Просмотровые станции
Другие устройства:
Принтер, станция записи CD
Интернет
Пациент
Notes: Основной компонент системы PACS – это архив цифровых изображений – сервер. Сервер хранит архив изображений, базу данных с мета-данными и предоставляет данные устройствам диагностики и просмотра. Для постоянного резервного копирования данных могут использоваться внешние накопители, например NAS.

## Slide 7: Компоненты системы PACS. Один сервер с резервным копированием
WFM
RAID
СЕРВЕР
NAS
БД
ОПИСАНИЕ
Сервер с дисковым массивом RAID использует одну базу данных (например, Oracle) с резервной копией изображений DICOM на сетевом хранилище NAS.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Цена
Восстановление при аварии
Использование NAS в целях эффективного и дешевого масштабирования
ОГРАНИЧЕНИЯ
Восстановление работоспособности
Одна копия базы данных
Резервное копирование
Notes: Архивом изображений может быть один сервер. Изображения хранятся внутри сервера в дисковом хранилище – отказоустойчивом массиве дисковой памяти RAID. При поступлении изображения в архив, его копия автоматически сохраняется и во внешнем накопителе NAS. Такая система имеет свои преимущества и свои недостатки

## Slide 8: Серверный кластер системы PACS
NAS
Сервер 2
БД
IMG
ЛВС - Ethernet
Heart beat
Источники изображений / Клиенты
APP
APP
Сервер 1
Notes: Для повышения отказоустойчивости и быстродействия используется кластеризация. Создается кластер серверов, один сервер является первичным, второй – вторичным. Серверы используют одну базу данных. Использование кластера позволяет увеличить скорость доступа к изображениям. В случае возникновения неисправности одного сервера, работа всей системы продолжается

## Slide 9: Облачное хранение медицинских данных. Как это работает…
Service Access Point
Протокол SSL
Протокол SSL
Отделение
Лечебное учреждение
Интернет
Дата центр
Локальный архив PACS
Источники изображений
Протокол безопасности для передачи через Интернет
Кэширование для управления сжатием и стримингом
Облачное хранилище
Ответственность учреждения
Ответственность поставщика услуги
Notes: Современные информационные технологии позволяют хранить информацию в облачном хранилище. Для реализации необходимо наличие услуги дата-центра и соответствующего программного обеспечения. Цифровые изображения и документы сохраняются в локальной системе PACS лечебного учреждения.
В соответствии с заданными правилами информация отравляется в специальный сервер Service Access Point, подключенный к Интернету и служащий интерфейсом между облаком и локальной системой PACS. При необходимости данные запрашиваются из облачного хранилища

## Slide 10: Глобальная медицинская сеть
HCIS
Health Care Information System
Глобальная медицинская сеть
HIS
Hospital Information System
Данные пациента, прием, расписание, анализы и т.д
RIS
Radiology Imaging System
Диагностические исследования и протоколы,
КТ, МРТ, УЗИ, видео и т.д
PACS
Picture Archiving and Communication System
Система хранения и передачи медицинских изображений
Стандарт HL7
Modalities
Стандарт DICOM 3.0
Notes: Таким образом, облачное хранилище позволяет перейти к построению Глобальной медицинской сети, когда становится возможным обмен данными между различными учреждениями в пределах регионов или всей страны

## Slide 11: Развитие систем PACS
2005
2010
2012
заинтересованность
“Простой” архив файлов
(рентген, лаборатория,
кардиология, эндоскопия и т.д.)
Архив клинических данных
(изображения и документы в стандарте DICOM)
VNA
(все медицинские данные сохраняются в
‘открытом’ формате с использованием
стандарта XDS)
Notes: Требования к системам PACS подвержены изменениям: 1) первоначально представлял интерес простой архив различных файлов; 2) затем, архив медицинских данных в формате DICOM; 3) теперь основной интерес представляют архивы VNA, обеспечивающие хранение данных в «открытом» формате с использованием системы стандартов XDS (Cross-Enterprise Document Sharing), определяющих совместных доступ к информации о пациенте между различными учреждениями здравоохранения

## Slide 12: Концепция VNA
p.12
VN (Vendor Neutral) + A (Archive)
Простота перехода к новому архиву для пользователей
VN – Ключевые моменты
Сохранение данных от различных систем, независимо от производителя
Доступ к данным со стороны различных систем, независимо от производителя
A – Ключевые моменты
Архивирование медицинских документов любого типа с соответствующими мета-данными (текстовые файлы, XML, HL7, pdf, word, изображения, видео-файлы, Dicom-файлы и другое)
Многоуровневая структура
Система управления временем жизни документов
Безопасность: Конфиденциальность (управление доступом), Целостность (хеширование, подписи, тесты), Доступность (кластер серверов, RAID-массивы, несколько копий), Отслеживаемость (регистрация событий), Статистика
Хранение документов в “открытом” формате
Notes: Ключевые моменты: - получение данных от различных систем, часто несовместимых между собой - предоставление данных различным системам - документы хранятся в формате, общедоступном для интерпретации всем системам - пользователи не заметят перехода А- можно сохранять документы любого типа - поддерживается много-уровней организации хранения информации (локальный архив, архив учреждения, архив нескольких учреждений – региона, архив в облаке) - безопасность доступа обеспечивается с помощью протоколов SAML, обеспечивается целостность данных, отказоустойчивость доступа к данным, отслеживаемость всех операций путем ведения журналов регистрации событий, предоставляются средства для анализа, ведения статистики.

## Slide 13: Управление временем хранения медицинских данных
Новое исследование в PACS
Год 2
Год 4
Год 6
Год 6
Безопасное хранение без потери информации
SSD – диски
SATA диски – сжатие без потери качества
Управление всем временем жизни изображений, а не только хранением цифрового файла...
... что гарантирует высокую скорость доступа к изображениям в зависимости от их клинической ценности.
Медленные SATA диски – сжатие с потерей качества
Перемещение в другое хранилище и изменение степени сжатия после 5 лет
Перемещение в более медленное и дешевое хранилище после хранения в течение, например, 24 месяцев
Notes: Управление временем жизни, то есть, хранением медицинских изображений. Правила, определяющие алгоритм перемещения данных в разные хранилища определяются учреждением

## Slide 14: Статистика и управление
Простой анализ
Фильтры
АНАЛИЗ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА И УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
Наглядное графическое представление в реальном времени
Основные показатели -помощь в планировании
Средства для улучшения качества и эффективности работы
Сравнение
Notes: Архив может предоставлять статистические данные для успешного администрирования всем рабочим циклом получения, диагностики и распространения цифровых изображений

## Slide 15: Диагностика
Применение мониторов двух типов: “Для администрирования” и “Для диагностики” (2-5 Мп, DICOM-калибровка) – до 5 мониторов
Просмотр списка пациентов, фильтры поиска
Формирование медицинского отчета. Шаблоны отчетов
Возможность речевого ввода
Печать изображений, запись диска пациента
Наличие стандартных и расширенных функций обработки изображений
Анализ и сравнение DICOM и non-DICOM изображений
PACS
Picture Archiving and Communication System
DICOM
Диагностическая рабочая станция
Non-DICOM
Notes: Процесс диагностики выполняется на специализированной диагностической рабочей станции врача лучевой диагностики, обязательное условие - мониторы, откалиброванные по DICOM стандарту. Рабочая станция может содержать до 5 мониторов с разрешением от 2 до 5 МП. Монитор для администрирования используется для отображения списка пациента с использованием гибкой система задания фильтров поиска, а также для создания медицинского отчета об исследовании. Медицинский отчет создается в соответствии с рабочим процессом формирования отчета (например, требуется просмотр изображений для их утверждения или необходим просмотр еще одним врачом в случае маммографии) на основе заданных шаблонов отчетов (что позволяет оптимизировать процесс создания). Отчеты, созданные в PACS, могут экспортироваться и HIS/RIS в формате pdf или текстового файла. VNA архив позволяет использовать речевой ввод: врач наговаривает отчет с помощью микрофона, сохраняет аудио-информацию в архиве, затем лаборант прослушивает аудио-файл и печатает отчет. При наличии в VNA архиве изображений не в формате DICOM рабочая станция должна обеспечивать одновременный просмотр DICOM и не-DICOM изображений, если это требуется для диагностики

## Slide 16: Расширенные функции диагностической рабочей станции
Трехмерная визуализация
  MPR, MIP, MinIP, Volume Rendering
  Выделение тканей (Tissue Definition)
  Удаление костей (Bone Removal)
  Возможность одновременной работы 3D и 2D изображениями
  Сохранение изображений 3D реконструкции в архиве
Анализ сосудов (Vessel Analysis)
Пакет функций для кардиологии
  Кардиологический анализ (Cardiac Analysis)
  Удаление грудной клетки (Cage Removal)
  Коронарный анализ (Coronary Analysis)
  Анализ содержания кальция (Calcium Scoring)
Пакет функций для PET/CT
Совмещение исследований (Volume Matching)
Смещение срединной линии (Cranial Midline Shift)
Томосинтез (Mammography DBT)
Анализ и сравнение DICOM и не-DICOM изображений
Notes: Диагностические рабочие станции кроме набора стандартных функций обработки изображений (изменение яркости/контрастности, масштабирования, инверсии и других) имеют расширенные функции обработки. Трехмерная визуализация и 3D реконструкция для КТ и МРТ исследований. Изображения 3D реконструкции можно сохранять в архиве. Функция совмещения исследований особенно полезна при сравнении исследований, полученных на разных устройствах в разное время для одного пациента. Она позволяет автоматически синхронизировать просмотр срезов разных исследований. Для кардиологических исследований имеется свой пакет функций: Удаление грудной клетки, анализ содержания кальция. Пакет функций для PET/CT: поддержка специальных профилей отображения, функции связывания и наложения, гамма-коррекция для CT/PET, вычисления поглощений, синхронизации отображения PET и CT

## Slide 17: Доступ к медицинским данным
Доступ к данным в пределах учреждения
Быстрое получение результатов исследования
Доступ к данным независимо от системы и расположения
Простой доступ к данным со стороны лечащих врачей с использованием имеющихся систем, включая доступ из информационной системы (HIS/RIS)
Простота в использовании, не требуется специального обучения
Обмен информацией
Использование электронной почты, заметок и оповещений
Предоставление данных о назначениях, просмотр отчетов, изображений
Информационные технологии
Отсутствие зависимости от платформы
Нет необходимости в установке специальных программ просмотра
Использование протоколов безопасности
Доступ из интернета (DICOM WADO)
Стриминг
Наличие интеграции с системами EMR/HIS
Notes: В пределах лечебного учреждения – быстрое получение результатов исследования. Для организации доступа для просмотра изображений и отчетов из системы HIS/RIS необходим только выбор пациента в системе и нужного исследования - система HIS/RIS сможет сформировать URL-адрес и вызвать обычный браузер для отображения нужной информации. Для обмена информацией можно создавать заметки прямо в отображаемом исследовании, просматривать имеющийся отчет, сформированный врачом-диагностом, использовать электронную почту

## Slide 18: Доступ к данным для лечащих врачей с различных устройств
p.18
DICOM WADO
DICOM WADO
PACS
Picture Archiving and Communication System
Notes: Доступ к данным для лечащих врачей может выполняться откуда угодно (например, из Интернета) и с различных устройств, например, планшета или смартфона

## Slide 19: Работа со всеми типами клинических данных
  Отчеты из лаборатории (PDF, HTML)
  Документы (HTML)
  Офтальмология - изображения (JPEG)
  Фото (JPEG)
  Слайды (JPEG)
  Эндоскопия - видео (MP3, MVI)
  Кардио & Рентген изображения (DICOM)
  ЭКГ - кардиограммы
p.19
Notes: При просмотре изображений можно отображать любые клинические данные, хранящиеся в VNA архиве

## Slide 20: Доступ к данным – для пациента…
Доступ к данным исследований пациента из Интернета
Доступ к данным пациента для консультации специалиста в другом учреждении (2-е мнение)
Отсутствие необходимости записи CD-дисков пациента
Отсутствие необходимости в печати твердой копии
PACS
портал данных пациентов
e-mail с URL-адресом для доступа к данным
Notes: Вместо записи дисков CD и печати стопки листов снимков на медицинском принтере имеется возможность организации доступа пациента к своим медицинским изображениям из Интернета, например для проведения консультации в другом учреждении. Для этого пациенту отправляется e-mail с URL-адресом для входа в папку портала пациентов, содержащую его данные.

## Slide 21
Vendor Neutral Archive
ПАЦИЕНТ
АДМИНИСТРАТОР
ДИАГНОСТИКА
ПРОСМОТР
Notes: Таким образом представленная система позволяет
хранить диагностические данные всех существующих форматов независимо от типа оборудования и производителя, - предоставляет диагносту широчайший набор инструментов анализа,
клиницисту - доступ к любой информации с любых устройств,
пациенту - доступ к информации, необходимой для проведения дополнительных консультаций,
администратору - статистику для анализа эффективности процессов.
Совместно с технологией облачного хранения является создает структуру Медицинской Глобальной Информационной Сети – основу Электронного Здравоохранения Беларуси
Компания Драйв благодарит Вас за заботу о здоровье нации. Мир и Тепло Вашему дому